- 附件：

- 招标项目技术、服务、政府采购合同

- 内容条款及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果投标人能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定评审文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

- 技术参数要求：

| 序号 | 设备 | 检验参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真菌毒素和重金属类 | - 一、真菌素速检测设备的技术及功能要求 1.整套设备配置：整套设备包含读数仪、胶体金试纸条以及前处理所需所有仪器及耗材，无需额外配置，仪器箱采用手提或拉杆设计，满足现场及流动检测使用要求； ★2.为保证产品的兼容性，保证产品测试的准确度整体设备应为同一制造厂家生产和供货，包括但不限于试纸条、读数仪、孵育器（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； ★3.读数仪及快速定量试纸经过了国家粮食和物资储备局标准质量中心（国家粮食局标准质量中心）或粮科院等国家粮食部门的验证并能出具的验证评审意见； 二、设备参数要求 1.读数仪： 1.1屏幕：≥6.5英寸触摸屏； 1.2屏幕触摸方式：电容屏触摸式； 1.3读数仪须具备联网功能，支持检测数据实时采集并上传，便于整体监控，数据可溯源，且有粮食用户或者相关粮食部门的使用案例； 1.4读数仪可接入数据处理平台，将真菌毒素和重金属检测数据实时上传； 1.5读数仪数据传输方式：无需借助电脑等其它设备，读数仪既可以通过无线（WIFI、蓝牙）上传或接收数据，也可以通过有线（网口）上传或USB接口接收数据，便于用户根据具体的实验条件自由选择检测数据的上传途径； 1.6变异系数：CV≤2%； 2.粉碎机： 材质：不锈钢,转速≥20000rpm ； 3.电子天平： 最大量程≥300g，分度值0.01g ； 4.振荡器： 圆周运行，转速≥2000rpm ； 5.离心机： 离心机转速≥5000rpm ； 6.加热器： 可升温至65℃，孵育通道数≤8，便于多人同时操作； 7.计时器： 三道计时轨道：同时计时，互不干扰； 8.移液器： 单通道，手动移液器，量程20-200µl、100-1000µl各1把； 9.胶体金检测试纸条的检测全范围： 9.1 真菌毒素项目 黄曲霉毒素B1：0-150µg/kg ； 玉米赤霉烯酮：0-1400µg/kg ； 呕吐毒素：0-6000µg/kg ； 赭曲霉毒素：0-150µg/kg ； 伏马毒素：0-50000µg/kg ； T-2毒素：0-2000µg/kg ； 9.2 重金属项目 重金属铅：0-400µg/kg ； 重金属镉：0-400µg/kg ； ★9.3 提取液：提取液需要绿色环保，常规黄曲霉毒素B1，呕吐毒素及玉米赤霉烯酮胶体金检测试纸条至少采用乙醇/乙醇水提取（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； ★9.4 前处理：黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮前处理方法统一，可实现同一个样本一次提取分别检测（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； ★10.真菌毒素、重金属定量检测试纸条的反应时间：≤10min（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； 11. 配置清单： 1．读数仪1台； 2．加热器1个； 3．粉碎机1个； 4．电子天平1个； 5．振荡器1个； 6．离心机1个； | 1套 |
| 2 | 砻谷机 | 1．主要用途：适用于各类稻谷的脱壳，是检验稻谷出糙率及整精米率的专用设备； 2.应用要求：仪器适用于GB/T 20569《稻谷储存品质判定规则》、GB/T 5495《粮油检验、稻谷出糙率检验》相关要求； 3.技术参数： 3.1. 处理量为0～250g,脱壳后糙米皮层无损伤； 3.2. 20g稻谷脱壳最短时间可达12s； 3.3. 一次脱壳率不低于98%,两次脱壳率达100%； 3.4. 设备内部无残留，回收率不低于99.5%； 3.5. 能够达到谷壳和糙米完全分离的效果； 3.6.胶辊间距调节装置采用精密限位调节结构，能保证两胶辊间隙长期保持平行； 3.7.脱壳胶辊采用直插式安装锁紧结构，胶辊更换方便，更换时间不长于10分钟； 3.8.进料装置采用电磁铁震动喂料方式，全自动控制进料速度； 3.9.（特）长粒型稻谷碎米率不超过10%,其余粒型稻谷碎米率不超过5%； 3.10. 传动系统优选整体式橡胶平型带，连续稳定工作时间不低于8h； 3.11. 稳定工作时间不低于30kg(1500个样)； 3.12.空转噪声： ≤70.0dB。 | 1台 |
| 3 | 榨油机（带炒料功能） | 1.加热方式：底盘加热； 2.主杯容量（L）：3L； 3.内胆材质：不锈钢材质； 4.机身材质：金属材质； 5.额定功率（W）：800W； 6.额定电压（V）：220V； 7.转速（转/分）：50转/分。 | 1台 |
| 4 | 灌装植物油扦样器 | - 1.主要用途 油脂类取样； 2.技术参数 2.1 油温测定仪； 2.1.1 分辨率：0.1℃；200-300℃时：1℃ ； 2.1.2 测量精度：±0.5%（FS）； 2.1.3 采样速度：2 次/s ； 2.1.4 使用电源：DC1.5V（7 号电池 1 节）； 2.1.5 功耗：＜2mW； 2.1.6 使用环境：温度-10℃-40℃，湿度≤80%RH ； 2.1.7 储存环境：温度-20℃-55℃，湿度≤90%RH ； 2.1.8 传感器形式：A、笔式；B、针式；C、片状式； 2.1.9 分辨率及精度： 测量范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，测量精度：±0.2℃； 测量范围：0-50℃（针式），分辨率：0.1℃，测量精度：±0.2℃； 测量范围：-30-30℃，分辨率：0.1℃，测量精度：±0.3℃； 测量范围：-30-100℃，分辨率：0.1℃，测量精度：±0.6℃； 测量范围：-50-150℃，分辨率：0.1℃，测量精度：±0.7℃； 测量范围：0-200℃，分辨率：1℃，测量精度：±1℃； 测量范围：0-300℃，分辨率：1℃，测量精度：±3℃； 2.2 油温测量尺：最大量程：30m ； 2.3 油脂取样器 2.3.1 材质：304 不锈钢； 2.3.2 最大：500g ； 2.4 植物油密度计：最小分度值：0.005g/cm3 ； 2.5 水银温度计 2.5.1 产品规格：0-50 度； 2.5.2 产品精度：0.1 度； 2.6 钢卷尺：最大量程：80m； 3.基本配置 3.1 油温测定仪 1 个 ； 3.2 油温测量尺 1 把 ； 3.3 油脂取样器 1 个 ； 3.4 植物油密度计 1 个 ； 3.5 水银温度计 1 支 ； 3.6 钢卷尺 1 把。 | 1套 |
| 5 | 润麦器 | 1.用途：混合谷粒、面粉、粉状物（添加剂类）样品； 2.容量瓶转速：0-140r/min 可调； 3.润麦混样时间设置：0-99h，到时自动停止； ★4.样品最大容量：10L（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； ★5.容量瓶最大容积10L （提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； 6.采用轴仓多点可控流速均匀加水； 7.配有搅拌粒状样品的单向蛟龙轴，和粉状样品的双向蛟龙轴； 8.转速实时显示，可以按照需要调节转速； ★9.4.3寸液晶触控界面，内置水量计算公式（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； ★10.配置：主机1台、10L搅拌桶1个、搅拌蛟龙轴2个（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）。 | 1台 |
| 6 | 圆形粉筛 | 1.结构紧凑，坚固耐用，适用于面粉厂等苛刻的工作环境 ； 2.由单片机控制设备运转，定时精度高，筛选效果好； 3.具有紧急停止、工作计划、自动复零等多种功能，使用方便 ； 4.配有各种规格的筛网，符合国家标准，能满足各种需求： •CQ10，25 目 •CQ16，41 目 •CQ20，51 目 •CQ27，69 目 •CB30，76 目 •CB36，91 目 •CB42，106 目 ； 5.电源：220V 50HZ 200W ； 6.筛盘直径：300mm ； 7.筛盘高度：30mm ； 8.转速：260 r/min ； 9.筛动幅度：50mm ； 10.定时时间：0-999s ； 11.配套设备：含粉筛 1 台，筛框 7 个（国标目数）。 | 1台 |
| 7 | 核磁共振测油仪 | - 1.采用三星高性能处理器，先进的WinCE操作系统； 2.设备自带7寸真彩色液晶屏，操作界面简洁，时尚，鼠标+键盘，与电脑操作模式一致，开机即可测量； 3.设备采用最新主流器件，符合工业级标准，故障率低； ★4.频率搜索方式：全自动锁频方式（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； 5.精度高、稳定：对不同油料采用智能分类检测方法，烘干后每次测量时间只需30秒； 6.人工干预少：开机即可测量，无需手工调试频率，软件自动完成频率调节，人性化的逐步提示引导操作流程，操作简便，不会引入人为误差； 7.抗干扰强：可以在电磁干扰较强环境下工作。 8.打印功能丰富：用户可本机打印，也可还可通过U盘保存，并在电脑中打开处理； 9.维护方便：升级软件从网上下载到U盘，插入设备USB口，升级自动完成； 10.测试范围：大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽、米糠、茶籽、微生物油脂、纤维油脂等油料种籽及其饼、粕的含油量； 11.样品试管容积：40ml； 12.样品含油率范围：0.1％～100％； 13.测量准确度：+0.2％； 14.测量稳定度：每小时+0.2％； 15.单次测量时间：30秒左右出测量结果。 | 1台 |
| 8 | 磨粉机 | ★1.满足现行安全标准和国际标准AACC 26-50.01；产品适用于GB/T 2057《小麦储存品质判定规则》、GB/T 5506《小麦和小麦粉 面筋含量》、GB/T 17892《优质小麦 强筋小麦》和 GB/T 17893《优质小麦 弱筋小麦》、GB/T14614《小麦粉 面团的物理特性 吸水量和流变学特性的测定 粉质仪法》、GB/T 14615《小麦粉 面团的物理特性 流变学特性的测定 拉伸仪法》相关要求（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； ★2.磨辊轧距可调，适用范围广（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； 3.磨辊更换方便，清理便捷； 4.配有通风除尘系统，防止面粉堵塞滚轮； ★5.处理量大，处理能力达8-10KG/小时（提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定）； 6.标准筛网网孔直径：250um； 7.电源：380V AC 50Hz 1100W； 8.灰分：干基0.45—0.65%； 9.出粉率： 60 - 75 %； 10.具有13层筛理系统，筛面尺寸130mmX860mm，偏心半径20mm； 11.提供不同规格的筛网选择； 12.磨辊经硬化、抛光，高效研磨，重复性好； 13.筛网自动清理，操作简单方便； 14.具有3皮磨系统和3心磨系统、磨辊规格Φ70 mm×30mm； 15.有自清膛结构：马达可正、反向切换运转，方便清理，并具有圆筒筛以分离面粉和麸皮； 16.样品回收率：≥98%，出粉率重复性误差：≤2%； 17.工作条件：环境温度：5～45℃； 环境相对湿度: ≤95%； 软麦约15%～16%、硬麦约16%～17% ； 18.符合GB 5226.1 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》； 19.提升机转速650r/min,可自动提升； 20.配套设备：主机、外另配专用工具（塞尺、磨辊调整工具）1套。 | 1台 |
| 9 | 大米加工精度 | 1.测量项目：留皮度判定结果、留皮度分布直方图、完整粒分类（整精米率）、碎米率； 2.测定对象：大米（粳稻、籼稻、糯米）； 3.检测样品量：约12g； 4.检测时间：从染色到得到结果仅需10分钟；重复检测时间小于30秒； 5.检测结果符合现有国家标准GB/T 5502-2018《粮油检验 大米加工精度检验》、GB 1354-2018《大米》、GB/T5503-2009《碎米》等相关国家标准； ★6.可以直接检测符合国标定义的留皮度结果，适用于《中国好粮油》系列产品标准； （提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料，无证明资料说明的参数可不予认定） 7.可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理； 8.可以显示和输出检测样品的原始图像和分类排列图像； 9.具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水； 10.内置多语言系统，含简体中文； 11.配套设备：扫描装置1台；染色器具1套；微型输出装置 1台。 | 1台 |
| 备注：1.“★”项为重要参数，不满足将作扣分处理。 2.为保证货物质量，中标后签订合同前，灌装植物油扦样器、润麦器、圆形粉筛、核磁共振测油仪、磨粉机、大米加工精度共计六项产品中标人须提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件并加盖生产厂家鲜章。若无法提供则视为虚假投标，采购人有权拒绝签订合同并取消中标资格。 3.为保证投标文件的真实性，中标后签订合同前，带“★”项参数，中标人需提供产品检测报告或厂家宣传彩页或参数证明文件做证明资料（复印件加盖生产厂家鲜章）。若无法提供或提供的与投标文件不相符合的则视为虚假投标,采购人有权拒绝签订合同并取消中标资格。 |  |  |  |

- 二、商务要求：

- 1.交货时间：合同签订生效之日起7日历天内交货。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.付款方式：具体付款方式在合同中约定。

- 三、验收标准及售后服务要求：
（一）验收标准：
 1.验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及与本合同约定标准进行验收；
 2.其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行验收。
（二）售后服务要求：

1.质保期：一年；

2.投标人要求具备较强的技术服务能力，并能够对提供的设备进行详尽的培训直到用户完全自主掌握相关使用为止。

3.中标人接到用户的服务要求后，在2小时内予以答复，8小时内到达现场，并在24小时内完成技术服务或设备维修。

4.保修期内，所有服务及配件全部免费。仪器停产后，按停产前的成本价提供10年的零配件供应。